液晶视力表技术参数

| 序号 | 项 目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 证 书 | 具有二类医疗器械注册证 |
| 2 | 技术指标 | 1. 标准：符合GB11533-2011标准设计（需提供质检机构出具的检验报告）； 2. 工作条件：110-240V AC50/60HZ; 整机功耗：120W-180W; 3.硬件： 内存: 2G及以上 硬盘: 16GB及以上 4. 液晶屏：电容触摸屏，10点投射式电容触控技术，5毫秒快速反应； 5. 显示屏尺寸：≥ 15.6 英寸，允差±0.2英寸； 6.高清显示，全新A规液晶屏，高分辨率 1920*1080P；对比度≥800:1 7. 视力表亮度：视力表白底的亮度不低于200cd/m2（需提供质检机构出具的检验报告）； - 视标体现方式： - 视标类型：E字标、儿童视标。支持裸眼视力检测、矫正视力检测。 支持自定义距离缩放视标。视标等级：4. 0-5.3；支持检测 3. 3~4. 0视力值，按标准对数视力表系统 可自动换算5-1米的检查距离。 符合GB 11533-2011标准设计，满足拥挤效应,支持自定义选择单行视标及单个、多个视标，视标开口方向随机出现，消除因患者人为记忆所造成的测量错误； 9. 主机通过wifi或蓝牙连接手机及平板， 对视力表的最远遥控距离应不小于7米； 10.切换速度不高于 100 毫秒； 11.提供便携金属包装箱，方便外出携带使用。 12.便携性能好，含包装箱总重量不超过6公斤，易于收纳、安装，不易损坏； |
| 3 | 功能 | 1.实现远视力检查，离线传输检查数据； 2. 数据采集：采用局域网内信息传离线输，保障数据安全数据采集：识别唯一码，扫码上传； 3.无线技术：BT 802.11b/g/n无线局域网 4.可通过手机及平板操控 5.具备扩展功能 |