电脑验光仪技术参数

1、检测模式：R&K 模式：测定屈光度与角膜曲率

REF 模式：测定屈光度

KRT 模式：测定角膜曲率

2、顶点距（VD）: 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm

3、球镜: -25D ~+25D (0.12D/0.25D 步长)

4、柱镜: -10.00D ~ +10D (0.12D/0.25D 步长)

5、轴向: 0 °- 180 ° (1 °/5°精度)

6、角膜曲率：

6.1  曲率半径检测范围：5.00 -10.00mm（0.01mm  精确度）

6.2  角膜屈光力检测范围：33 - 67.50D，n=1.3375（0.01/0.12/0.25D  步长）

6.3  角膜散光：0  - ±10.00D（0.12/0.25D  步长）

6.4  轴向: 0 °- 180 ° (1 °/5°精度)

6.5  角膜直径检测（CS）： 2 - 12.0mm（0.1mm  精确度）

6.6  最小可测瞳孔直径: ≤2mm

7、瞳距测量范围 10-85mm(1mm 步长显示)

8、旋转棱镜技术的应用：动态区域平均测量，提高测量准确度。

9、机器在使用过程中，设备能具备错误预警提示，在错误操作，或极限使用的情况下，能直观的提示工作作人员规范操作;

10、控制面板为触摸液晶显示器：≥5.5英寸，≥180゜旋转，方便操作人员指导或帮助患者测量；

11、显示屏具备上下方向自动感应及自动翻转功能；

- 12、数据传输方式：至少支持USB ，RS-232接口数据导出，可连接校园儿童青少年近视防控系统，可连接蓝牙输出，可连接采购人的信息系统（HIS、LIS）。

- 双光学路径设计：瞳孔位置监视与屈光度测量采用功能独立的双光路构型，避免互相干扰。

- 验光仪有自动验光功能。

15、内置热敏打印机:  自动打印结果并自动切纸。

16、具有与第三方软件对接管理系统的功能。

17、具有开机3D自检功能（上下、前后、左右）。具有自动检测定位技术，能一键式自动寻眼、自动对焦检测，自动完成左右眼数据测量，无需手动切换；自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）自动 测量、自动转换左右眼；

18、可调节“去调节”循环的次数，以优化测量精度和稳定度；

19、具有全面评估不同光环境下“功能性视力”的功能；有模拟不同光照环境，能在控制瞳孔大小的情况下测量等，以提高特殊人群的检查舒适度和可靠性；为经验丰富的验光师在操作后能结合对患者用眼需求的问询，最终给出一个既精准又满足个性化需求的、全天候的视觉解决方案。

配置清单

- 电脑验光仪主机1台

- 电动升降台 1张

- 热敏打印纸 10卷

- 防尘罩 1个

- 模拟眼 1个

- 触摸笔 1支

- 保险丝 2个